内镜维保项目需求

仪征市人民医院内镜中心现有内镜20条，详见下表：

| 仪征市人民医院内镜清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 设备型号 | 机身号 |
| 1 | 胃镜 | 奥林巴斯GIF-H170 | 2826563 |
| 2 | 胃镜 | 奥林巴斯GIF-H170 | 2826538 |
| 3 | 胃镜 | 奥林巴斯GIF-H170 | 2826548 |
| 4 | 胃镜 | 奥林巴斯GIF-H170 | 2134778 |
| 5 | 胃镜 | 奥林巴斯GIF-H170 | 2134788 |
| 6 | 胃镜 | 奥林巴斯GIF-H170 | 2134803 |
| 7 | 肠镜 | 奥林巴斯CF-H170I | 2124041 |
| 8 | 肠镜 | 奥林巴斯CF-H170I | 2721658 |
| 9 | 胃镜 | 奥林巴斯GIF-H260 | 2969754 |
| 10 | 胃镜 | 奥林巴斯GIF-H260 | 2769153 |
| 11 | 胃镜 | 奥林巴斯GIF-XP260 | 2123645 |
| 12 | 胃镜 | 奥林巴斯GIF-Q260J | 2927138 |
| 13 | 胃镜 | 奥林巴斯GIF-Q260J | 2725996 |
| 14 | 胃镜 | 奥林巴斯GIF-H260Z | 2735086 |
| 15 | 胃镜 | 奥林巴斯GIF-H290 | 2748002 |
| 16 | 肠镜 | 奥林巴斯CF-H290I | 2944820 |
| 17 | 胃镜 | 奥林巴斯TJF-260V | 2824046 |
| 18 | 胃镜 | 奥林巴斯GIF-XQ260 | 2135304 |
| 19 | 肠镜 | 奥林巴斯CF-V70I | 2312516 |
| 20 | 支气管镜 | 奥林巴斯BF-1TQ290 | 2921576 |

1、需对上述20根内镜提供全保维修服务。

2、承保方需在内镜维修期间提供合适的备用镜。

3、单根内镜单次维修需在15个工作日内完成，修还时需提供本次具体的维修工单（工单格式和内容需和未买保时单次维修时提供给院方的一致）。

4、关于保内的内镜维修质量：必须与未买保单次维修质量等同，由科室使用人员界定，如发现保修期间维修后内镜维修效果欠佳，承保方需继续维修，维修总次数不得超过3次，总时长不得超过25日，否则视情况对承保方罚款1000-5000元。

5、同一故障在1个月内如若再次发生，视保方维修不当，需保方罚款1000-5000元，半年内出现3次维修不当，院方即可解除本合同且无需支付后半年维修费用。

6、每个维保周期承保方至少提供1次清单内所含设备的使用、清洗和维护保养工作的院内现场培训，并出具培训记录。

7、承保方需在保修结束后15日内将本维保周期内清单内所有内镜的维修保养情况汇总成册提供给院方，作为支付尾款的凭证。如未能提供合格的维修保养汇总，院方可拒绝支付尾款。

超声波清洗机技术参数

- 超声波清洗机主要用于对污染手术器械的手工清洗。主要参数符合YY/T1309-2016《清洗消毒器 超声清洗的要求和试验》。

- 因是替换旧设备，新设备结构要求：落地式，宽度要小于850cm。

- 加热方式：电加热，30℃～80℃可调  ；

- 超声频率：多频，可设置2-3种超声清洗频率

- 控制方式：触摸面板操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能

- 液晶显示屏；内带汉字库，任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能。

- 所配软件为最新版本，并包含已经发布的全部技术功能；

- 厂家提供定期性能检测服务。

- 进口设备来院时间距生产日期不超过6个月，国产设备来院时间距生产日期不超过3个月；

- 整机保修至少3年。

低温等离子生物阅读器技术参数

- 适用于过氧化氢低温等离子体灭菌的生物指示剂培养

- 开始培养至生物培养出结果≤0.5小时。

- 具有自动报警功能，机器自身带自检功能，出现机器故障会报警提示。

- 至少含有10个培养孔

- 操作系统为中文系统，配有触摸屏操作。

- 可选配打印机，培养结果支持自动打印

- 培养结束自动打印培养信息，可自动存储10000条以上培养记录，可对存储的记录打印，存储不足时报警提示。

- 培养温度为58±1℃，自动阅读生物监测培养结果，屏幕自动显示阳性结果、阴性结果。

- 配有与机身一体的遮光罩，减少外界光源影响

- 可免费提供定期的阅读器检测服务

- 出厂日期国内的要求三个月以内，进口的要求半年以内。

- 保修要求是厂家保修,至少三年。

眼科超声清洗机技术参数

- 超声波清洗机主要用于眼科等精细器械的手工清洗。其主要参数符合YY/T1309-2016《清洗消毒器 超声清洗的要求和试验》。

- 设备结构要求：台式，容积≥30L。

- 加热方式：电加热，30℃～80℃可调  ；

- 超声频率：多频，可设置80kHz/100kHz超声清洗频率

- 控制方式：触摸面板操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能

- 液晶显示屏；内带汉字库，任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能。

- 所配软件为最新版本，并包含已经发布的全部技术功能；

- 厂家提供定期性能检测服务。

9、进口设备来院时间距生产日期不超过6个月，国产设备来院时间距生产日期不超过3个月；

10、整机保修至少3年。