仪征市人民医院远程重症同质化一体化诊疗平台(“重症一张网”硬件设备和软件)

项目需求

一、项目概述

仪征市人民医院远程重症同质化一体化诊疗平台旨在通过信息技术与物联网技术，实现本地区重症资源一体化管理、医疗质量管理同质化开展、疑难危重患者远程协同救治等功能，提升区域重症患者救治能力。

二、招标范围

本次招标包括远程重症同质化一体化诊疗平台的软件系统开发、硬件设备采购与安装调试、系统集成、培训及售后服务等内容。

三、建设目标

1. 搭建横纵联合的重症远程信息化协同平台，实现远程会诊、远程查房、病床托管等功能。

2. 实现体征数据远程监控，提升临床诊疗效率。

3. 实现患者临床信息整合，辅助临床诊疗决策。

4. 优质医疗资源下沉，树立基层医院公信力。

5. 完善远程培训机制，提高整体人才水平。

四、建设内容及功能需求

（一）软件部分

1. 重症业务系统建设：覆盖人民医院17张床位，中医院5张床位，合计21床。具备医护工作站、辅助决策支持、19项质控自动汇总等功能。所有床位均可实现与苏北人民医院以及中大医院实现疑难危重患者远程协同管理。

2. 远程诊疗平台系统建设（Tele-ICU）：支持远程会诊、远程查房、病床托管等功能。支持实时采集传输生命体征、呼吸机等参数信息。支持与HIS、EMR、LIS、PACS等系统的无缝衔接。

3. 定制采集套件：探针2套，采集件38套。

4. 第三方接口：第三方接口2套用于与第三方接口对接。

（二）硬件部分

1. ICU一体化移动终端：配置2套，用于远程查房、会诊、托管，一个病区一套，带云台及UPS，可7*24小时长程监测。

2. ICU定制推车（含电脑）：我院配置3套。

五、功能清单

1. 远程协同救治系统

①专科数据集成中心：支持数据集成、临床研究等功能。

②专科培训教育中心：提供与制定培训单位互通，定期接受专家业务培训。

③区域诊疗中心Tele-ICU：支持患者总览、远程需求申请、本科患者管理等功能，实现远程协同救治的高效管理和执行；对远程协同操作的历史记录做统计分析；支持定向排班、日常排班、科室人员管理等功能；提供基础信息、病历信息、医嘱信息、检验信息、检查信息、护理记录、诊疗记录等功能。

④运维与管理中心：支持用户管理、账户安全、登录记录查询、行为监控等功能，保障系统的稳定运行和数据安全。

⑤流媒体中心：支持音视频远程互动交流、远程教育、高清视频会议等功能，满足远程会诊、培训和学术交流需求。

- 重症监护系统（同质化改造）：包括医护工作站、设备集成、信息集成、床位管理、入科管理、设备总览、医嘱管理、护理管理、查房总览等功能，实现重症患者的全流程管理和医疗质量的同质化。

- 统计中心：提供日常统计、设备统计、质控统计等功能，支持数据补录和一键上报，满足医疗质量控制和管理需求。

- 智能辅助决策中心：提供临床诊疗Checklist、营养监测、Sepsis bundle等功能，支持智能提醒和即时通知，辅助医护人员进行临床决策。

- 教程中心：提供系统学习自助式解决方案，支持快速定位、全文检索和图文结合的教程内容，帮助用户快速掌握系统操作。

- 硬件配置要求：包括一体化移动终端和ICU定制推车，具备高性能、高稳定性和良好的网络适应性，满足远程医疗的实际操作需求。

动态心电图系统技术参数

一、记录器技术参数

1）导联数目：12导联/3导联两种记录模式，自动识别导联线类型；

2）记录时间：支持最长3天连续记录，可通过记录器参数设置；

3）采样率：32000点/秒，存储采样率256-1024点/秒可调，通过记录器参数设置；

4）A/D精度：24位A/D转换精度，波形质量可达到常规心电图水平；

5）频率特性：0.05～240Hz，提供检测报告证明；

- 共模抑制比：≥90dB，提供检测报告证明；

- 输入阻抗：≥10MΩ，提供检测报告证明；

- 动态输入范围：±10mV，提供检测报告证明；

9）起搏检测：独立多通道起搏检测，自主知识产权或专利的起搏脉冲检测和识别技术；

10）ECG显示：同屏显示三道心电波形；

11）存储介质：超高速SD存储卡，存储容量8GB～32GB可选；

12）防水保护：经过注册检测部门检测的IPX6级防护功能，提供检测报告；

13）体位功能：内置三维加速度传感器，连续记录体位和运动状态信息；

14）数据传输：支持USB数据线、读卡器等通讯方式；

15）数据保护：对未经分析的数据提供删除提示，防止错误删除病人数据；

16）导联线：树状防缠绕设计，具备抗屏蔽、防水和二次定位功能；

17）电源：1节5号（AA）电池连续工作≥48小时，支持记录过程中更换电池；

18）体积小巧，做工精细。

19）记录盒保修期三年。

二、分析软件功能

1）中文操作界面，兼容3导/12导数据分析。

2）软件可根据病例建立时间或者病例类型建立文件夹分类管理，方便查询统计；

3）可人工设定分析开始和终止时间，提供分析参数的重新设置，根据不同的临床需求可以进行分析功能的场景设置，以便实现分析的流程化。

4）真正的3/12通道同步分析，可任意选择主通道和辅助通道分析设置。

5）采用多级模板分析技术，提供总模板、子模板和心搏三级分析和编辑功能。总模板包含房早、交界性早搏、室早、正常、房性逸搏、交界性逸搏、室性逸搏、伪差、未知等类型，提供模板合并和拆分功能。提供心搏任意通道智能学习二次归类功能。

6）提供心搏叠加显示窗口，可以将总模板内心搏列队显示，互相对比，对归类错误的心搏一目了然，同时提供对心搏叠加显示窗的心搏提供重新归类的编辑功能。

7）提供反混淆（DEMIX）心搏叠加分析功能，可根据需要选择叠加心搏数量，提供心搏叠加显示和分析，对自动归类错误以及疑难的心搏提供很好的判断工具。

8）具有心率变异性(HRV)分析功能，包括时域，频域分析和LORENZE散点图分析；提供5分钟、24小时心率变异性分析数据及图表。

9）具有独立的智能房颤AI分析模块，提供时间-RR间期能量谱图、P波瀑布图及RR间期

趋势扩展图三大专用工具。要求对小于1分钟的短阵性房颤分析准确性和可靠性高。

10）提供独立起搏脉冲显示通道，自动标注起搏类型，室性起搏中能够独立归类由房早引起的室性早搏。软件自动归类统计起搏心搏类型，自动分析夺获失败、感知不良、感知过度等起搏异常事件。适用AAI、VVI、DDD、DDDR等多种类型起搏器，提供独立分析报告。

11）独立的12导联ST扫描分析功能，提供独立的分析报告，自动分析抬高和压低类型，提供心肌缺血总负荷。提供ST段重新扫描功能，对24小时内任意导联任意时间段心电图重新扫描分析ST段，重置参数和基线参照点，提供更准确的ST段分析结果。

12）具有强大的散点图功能，提供时间散点图、单象限散点图、四象限散点图及差值散点图四大功能。散点图逆向编辑可以从模版或任意子模板进入，提供方框选取、鼠标任意圈选、各种类型快捷显示及组合显示等多种显示方式。

13）分析软件方便导出心电图间期等参数，提供临床研究数据后处理。

14）报告需与我院HIS系统对接，上传医生工作站，方便临床医生查阅报告

另：进口设备来院时间距生产日期不超过6个月，国产设备来院时间距生产日期不超过3个月；

病案翻拍项目需求

1、病案首页导入模块：能将现有病案首页的基本信息导入数据库，为病案翻拍建立电子档基本信息。首页基本信息为病案号、姓名、性别、年龄、身份证号、入院日期、出院日期、出院科室、出院主诊断。对于其他出现在病案首页的信息，可手工录入。

2、病案制作模块：将病案通过数码成像仪拍摄成图像文件，将该图像文件保存到数据库中，并使得每一份病例与该病例首页基本信息相比配。

3、病案质检模块：能逐页检查病案拍摄图像，力求使得病案图像清晰、完整。

4、病案库存条码定位：将已数字化的病案加载条码，从而为纸质病案提供存放情况跟踪。

5、数字化病案浏览器：多种病案检索和浏览的模式，满足不同类型用户以个性化的方式查看数字化病案。

6、病案管理工作站：数字化病案应用的后台管理，包括内外部用户管理、用户组管理、功能及病案权限管理、申请审批管理和统计病案浏览情况。

7、 病案打印工作站：数字化病案打印以及纸质病案复印的管理。

8、能提供数据库接口供HIS调用历史病案信息。

信息系统互联网数据交互安全防护项目需求

- 防火墙

采用国产CPU和操作系统，系统需配置≥1个RJ45串口、≥1个RJ45管理口、≥4个千兆GE电口、≥1个接口扩展槽；双电源；配置≥256G固态硬盘，≥1T SATA硬盘，整体吞吐量≥7.8Gbps；最大并发数≥200万；每秒新增会话数≥15万，具备流量控制、网络地址转换、IPSEC VPN，入侵防护、防病毒、访问控制、网络攻击防护等功能，三年维保服务。

- 漏洞扫描

- 采用国产CPU和操作系统，双电源，系统需配置≥1个RJ45串口，≥1个GE管理口，≥4个10M/100M/1000M自适应以太网电口扫描口，≥1个接口扩展槽位，硬盘≥1T；内存≥32G。支持并发任务≥10个任务，支持1000个IP地址或域名的授权扫描，支持主机漏洞、安全配置问题、Web漏洞、系统弱口令、云计算、大数据、物联网和容器镜像等新场景的漏洞扫描，三年维保服务。

- 上网行为管理

- 采用国产CPU和操作系统，双电源，≥4个千兆电口，≥1个接口扩展槽位，硬盘≥1T。支持应用分类、网站分类、流量控制，支持IPv4/IPv6双协议栈，支持上网行为分析报表、网络带宽分析报表、合规分析报表、效率分析报表、安全分析等报表，三年维保服务。

- 态势感知

采用国产CPU和操作系统，双电源、≥4个千兆GE电口；≥1个接口扩展槽，硬盘≥4T，应用层吞吐量≥1Gbps，最大并发数≥30万，支持入侵检测、web检测、威胁情报、钓鱼邮件检测、DGA域名检测、Web攻击检测、Webshell攻击检测、网络攻击检测、异常流量检测、失陷主机检测、隐蔽隧道检测等，精准发现C&C通信，挖矿行为，勒索病毒，及APT攻击威胁。综合态势大屏展示：威胁等级、攻击链、情报类型、事件趋势、被攻击资产TOP5和流量趋势信息、重点事件，以及以地图形式展示中国和全球的攻击趋势，报表功能，三年维保服务。

床旁结算配合的功能需求

| 入院办理 | 身份识别 | 医院就诊卡、电子就诊卡、医保卡（包含异地）、电子社保卡、医保电子凭证、身份证等。 |
| --- | --- | --- |
|  | 入院登记 | 电子住院证信息，补充完善信息（如住址、联系电话）。 |
|  | 预缴金首缴 | 支付宝、微信、银行卡、人脸识别支付等。 |
|  | 业务凭证 | 在完成入院办理、充值、出院结算后自动打印对应凭条。 |
|  | 导诊单 | 完成入院登记与住院预缴金首缴后自动打印导诊单。 |
|  | 预约住院 | 择期入院患者在自助机预约申请住院时间、床位类型等信息。 |
|  | 入院指引 | 住院须知与入院流程引导等信息。 |
| 住院预交金 | 预缴金充值 | 识别患者身份后自助充值，支持支付宝、微信、银行卡等。 |
|  | 充值查询 | 住院预交金历史充值记录。包括历次预交金充值记录，充值渠道、充值金额、充值时间、充值结果、账户余额等。 |
|  | 业务凭证 | 患者充值住院预交金后自动打印充值凭条。 |
| 住院患者服务 | 住院查询 | 识别身份后查询住院日清单、住院充值记录、住院发票、出院结算清单等信息。 |
|  | 住院类型变更 | 自费转医保身份变更申请，由院内医保管理部门审核通过后，进行自费转医保身份变更。 |
|  | 满意度调查 | 满意度调查问卷、投诉及建议反馈，与院内满意度调查系统对接。 |
|  | 知情同意书 | 阅读各类告知，个人在线进行风险评估。 |
|  | 主动服务 | 主动引导患者需要办理的业务。 |
|  | 查询业务 | 就诊指南、专家介绍、科室介绍、医保服务、医学知识、智能导诊、就诊注意事项和宣教知识、价格查询（药品/项目/耗材）。 |
| 出院结算 | 出院结算 | 结算类别包括自费、医保等。以医保卡、医保电子凭证、身份证、电子社保卡进行医保结算。 |
|  | 结算清单 | 查看结算清单，完成结算后打印。 |
|  | 结算退费 | 费用补缴和退费。患者结算时自主选择退款笔次，结算退费时预交金原路退回，不支持现金退款。 |

# 仪征市人民医院公众责任险项目需求

一、保险对象范围

公众责任险投保医疗机构对象为仪征市人民医院。

二、保险缴费标准

由医疗机构签订公众责任保险合同，明确双方权利义务，按合同约定缴纳公众责任保险费，公众责任保险费（以下简称保费）计入医疗机构运行成本。本次招标项目一年保费缴纳标准以中标执行。该固定价格包括项目的所有相关成本，如劳务费、材料费、设备费、管理费等，除非得到采购单位书面同意，否则不得随意变更。2025年公众责任险费用10000元。

三、保险赔偿责任

在本保险有效期限内，医疗机构在本保险单明细表中列明的地点范围内依法从事生产、经营等活动以及由于意外事故造成第三者的损失或费用，依法应由医疗机构承担的民事赔偿责任，由承保机构负责赔偿：

四、保险期间

投保期限1年。

五、医责险保障内容

按照《公众责任保险条款》：

| 险种 | 赔偿限额 |
| --- | --- |
| 公众责任保险（附加电梯责任保险、附加火灾和爆炸责任保险、附加停车场责任保险） | 年度累计赔偿限额：1000万元； 每次事故赔偿限额：100万元； |
| 免赔 | 每次事故免赔1000元或每次事故免赔率5%，二者取高。 |

六、服务要求：

1、投标人投标人应具备丰富的承保经验，熟悉公众责任保险相关业务流程。

2、投标人应有足够的人员配备，以确保及时高效地处理索赔申请及其他服务需求。项目服务团队应满足项目服务需要，投标人针对本项目应设立专职的服务团队，包括项目负责人、项目服务人员和理赔人员等。

3、投标人投标人法人公司（含分公司）应提供24*7的服务热线，以快速响应医院的请求和查询。

4、投标人应提供全面的保险咨询服务，包括风险评估、保险合同解释等。

5、投标人应具备稳定的财务状况和良好的声誉，综合偿付能力良好，以确保合同期内的保险责任履行。

6、投标人应提供详细的索赔处理流程，包括索赔申请的要求和处理时间等。

7、投标人应提供定期的保险报告和理赔报告，以便医院了解保险责任履行情况。

8、投标人应提供公众医疗责任保险培训宣传服务，包括但不限于以下方面：

（1）培训医院员工关于公众责任保险的基本知识和操作流程；

（2）提供宣传资料和培训材料，以帮助员工理解公众责任保险的重要性和保障范围；

（3）定期组织培训活动，提供保险知识更新和案例分享等；

（4）协助医院开展保险宣传活动，提高医务人员的保险意识和风险意识。

9、投标人应提供风险管理、防范、控制措施，包括但不限于：

（1）严格的事故报告和处理机制；

（2）健全的沟通和纠纷解决机制；

（3）专业的风险评估和管理服务，帮助医院识别和评估潜在风险，并提供相应的控制措施。

10、建立快速响应的赔案受理处置制度，帮助医疗机构处理公众纠纷。受理公众纠纷报案，及时派员参加公众纠纷处理，负责受理、调查、评估、协商、调解、鉴定、诉讼以及理赔等工作；同时积极配合医疗机构的调解工作，依法妥善处理公众医疗纠纷，维护双方合法权益。