## 附件3：

**仪征市人民医院医用浸浴治疗机设备采购项目需求**

1. **采购清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
|  | 医用浸浴治疗机 | 1 | 台 |

**二、技术参数：**

**（一）主要技术要求**

1、设备采用医用不锈钢材料加工而成，无死角、耐腐蚀、无污染、无辐射、易清洗；

2、触摸屏微电脑（触摸屏尺寸≥9吋）智能化控制，内置操作指南，注意事项，企业售后信息；

3、配水调温方式：手动、自动两种进水模式，有自动恒温配水功能；

★4、辅热方式：缸体自带辅热功能（非加注热水式恒温方式），具有不稀释浸浴液浓度的特点，保持水温恒定在预设温度±0.5℃范围内；

5、温度检测功能，可随时监测水温，自动调和水温；

6、水位控制功能：自动配水调温，三档水位设定，到达设定水位时，智能化自动停止进水；一档 240±10mm；二档 170±10mm；三档 90±10mm；

7、采用气体超音波冲浪，运用流体动力学原理，达到超声波清洗、浸浴、冲浪，清创、溶痂、脱痂之目的，可有效减轻医护人员劳动强度及患者痛苦；

★8、冲浪方式：采用压缩空气超音波冲浪，无循环管道、无气泡垫、无波轮装置，最大限度减少藏污纳垢环节设置，便于消毒，避免交叉感染的发生；

9、臭氧水质消毒功能；

10、一键自动快速电动排水功能；排完最高水位的贮水量不超过10min；

★11、双层内胆加保温材料，保温效果好，常温条件下1小时内温度下降可控制在1℃；

12、有故障自检，低压电控，超温漏电保护功能；

★13、缸体自带气量调节功能：分强、中、弱三档气量动力可调，适用于不同时期患者的清洗力度，可使患者在无痛舒适的浸浴过程中得到治疗；气量调节范围：

1. 强档：2.0 m³/min±10%；
2. 中档：1.8 m³/min±10%；
3. 弱档：1.4 m³/min±10%

14、移位起吊机电动升降，交直流两用，起吊机纵向升降范围：0—600mm（允差±20mm）；

★15、隐藏锁机功能，防止误操作而导致医患纠纷；

**（二）设备配置**

水槽1套；浸疗体1件；起吊机1套；4分铜过滤器2个；气嘴连接件1套；排水过滤网1件

**（三）售后**

保修期：设备质保48个月，质保期内免费提供（人为损坏除外）设备易损件、灭菌效果验证和软件升级服务。接到报修通知后2小时内应答，24小时到达现场。