骨科全身双能X线骨密度仪技术参数

### 一、X线源

1、双能X线发生方式；

2、扫描线束：窄角扇形；

4、采集成像方式：连续扫描式（非曝光式）；

5、自动智能扫描，在扫描采集中自动实时确定（无需人工手动干预确定）扫描中心和调节靶区，扫描路径，缩小扫描范围，减少患者辐射剂量，提高工作效率。

二、探测器系统

1、直接数字式探测器；

2、高能和低能X线的采集同步实时进行。

三、扫描

1、适用于全身的扫描床：长度≥200cm   宽度≥80cm；

2、最大有效扫描视野：长度≥195cm  宽度宽度≥60cm；

3、最快扫描时间：股骨扫描时间≤10秒，腰椎扫描时间≤10秒，全身扫描时间≤5分钟，侧位双能骨密度测量扫描时间≤1分钟；

4、精确激光定位灯；

5、多视角影像重建技术；

6、清晰的图像，图像分辨率≥1lp/mm ；

7、长期稳定性好。

四、工作站和临床应用软件包

1、有正、侧位脊柱扫描、分析软件，可同屏显示正位及侧位脊柱影像并定性对比评估；有儿科扫描、评估（含脊柱、全身）功能；有人工关节置换后的自动扫描、评估功能。

2、临床应用软件包

运行环境：WINDOWS；骨密度仪中文操作软件及骨密度结果中文报告（进口设备非第三方汉化）；有骨密度计算软件包；有多部位集成报告软件-多部位集成报告系统，可将所有检测结果打印在一张报告上进行联合评估。

五、放射剂量符合国家辐射剂量要求

六、计算机系统

双核CPU；内存≥2GB；硬盘≥500GB；≥17寸液晶显示器。

- 其他

1、出厂日期国内的要求三个月以内，进口的要求半年以内；

2、保修是要求是厂家保修，至少三年。

脊柱、四肢全长摄片DR技术参数

### 1、悬吊双板DR；

### 2、可用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构；

### 3、悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄；

### 4、可实现一键自动摆位功能；

5、可满足全脊柱和四肢全长摄影；

6、全脊柱或四肢全长摄影时无需技师二次摆位；

7、全脊柱或四肢全长摄影时球管移动一次性成像，非分段扫描二次拼接而成；

8、扫描剂量友好，适合成人与儿童；

9、整机原厂保修3年；

10、软件终身免费升级；

11、进口设备到院时间距生产日期不超过半年，国产设备到院时间距生产日期不超过3个月。

动态心电图记录盒技术参数

1、记录器技术参数

1）导联数目：12导联/3导联两种记录模式，自动识别导联线类型；

2）记录时间：支持最长3天连续记录，可通过记录器参数设置；

3）采样率：32000点/秒，存储采样率256-1024点/秒可调，通过记录器参数设置；

4）A/D精度：24位A/D转换精度，波形质量可达到常规心电图水平；

5）频率特性：0.05～240Hz，提供检测报告证明；

- 共模抑制比：≥90dB，提供检测报告证明；

- 输入阻抗：≥10MΩ，提供检测报告证明；

- 动态输入范围：±10mV，提供检测报告证明；

9）起搏检测：独立多通道起搏检测，自主知识产权或专利的起搏脉冲检测和识别技术；

10）ECG显示：同屏显示三道心电波形；

11）存储介质：超高速SD存储卡，存储容量8GB～32GB可选；

12）防水保护：经过注册检测部门检测的IPX6级防护功能，提供检测报告；

13）体位功能：内置三维加速度传感器，连续记录体位和运动状态信息；

14）数据传输：支持USB数据线、读卡器等通讯方式；

15）数据保护：对未经分析的数据提供删除提示，防止错误删除病人数据；

16）导联线：树状防缠绕设计，具备抗屏蔽、防水和二次定位功能；

17）电源：1节5号（AA）电池连续工作≥48小时，支持记录过程中更换电池；

18）体积小巧，做工精细;

19）记录盒保修期三年。

2、分析软件功能

1）中文操作界面，兼容3导/12导数据分析；

2）软件可根据病例建立时间或者病例类型建立文件夹分类管理，方便查询统计；

3）可人工设定分析开始和终止时间，提供分析参数的重新设置，根据不同的临床需求可以进行分析功能的场景设置，以便实现分析的流程化；

4）真正的3/12通道同步分析，可任意选择主通道和辅助通道分析设置；

5）采用多级模板分析技术，提供总模板、子模板和心搏三级分析和编辑功能。总模板包含房早、交界性早搏、室早、正常、房性逸搏、交界性逸搏、室性逸搏、伪差、未知等类型，提供模板合并和拆分功能。提供心搏任意通道智能学习二次归类功能；

6）提供心搏叠加显示窗口，可以将总模板内心搏列队显示，互相对比，对归类错误的心搏一目了然，同时提供对心搏叠加显示窗的心搏提供重新归类的编辑功能；

7）提供反混淆（DEMIX）心搏叠加分析功能，可根据需要选择叠加心搏数量，提供心搏叠加显示和分析，对自动归类错误以及疑难的心搏提供很好的判断工具；

8）具有心率变异性(HRV)分析功能，包括时域，频域分析和LORENZE散点图分析；提供5分钟、24小时心率变异性分析数据及图表；

9）具有独立的智能房颤AI分析模块，提供时间-RR间期能量谱图、P波瀑布图及RR间期、 趋势扩展图三大专用工具。要求对小于1分钟的短阵性房颤分析准确性和可靠性高；

10）提供独立起搏脉冲显示通道，自动标注起搏类型，室性起搏中能够独立归类由房早引起的室性早搏。软件自动归类统计起搏心搏类型，自动分析夺获失败、感知不良、感知过度等起搏异常事件。适用AAI、VVI、DDD、DDDR等多种类型起搏器，提供独立分析报告；

11）独立的12导联ST扫描分析功能，提供独立的分析报告，自动分析抬高和压低类型，提供心肌缺血总负荷。提供ST段重新扫描功能，对24小时内任意导联任意时间段心电图重新扫描分析ST段，重置参数和基线参照点，提供更准确的ST段分析结果；

12）具有强大的散点图功能，提供时间散点图、单象限散点图、四象限散点图及差值散点图四大功能。散点图逆向编辑可以从模版或任意子模板进入，提供方框选取、鼠标任意圈选、各种类型快捷显示及组合显示等多种显示方式；

13）分析软件方便导出心电图间期等参数，提供临床研究数据后处理；

14）报告需与我院HIS系统对接，上传医生工作站，方便临床医生查阅报告。

3、其他

1）整机至少保修3年，终身技术保修，列出常用配件，过保后配件8折及以下；

2）出厂日期国内的要求三个月以内，进口的要求半年以内。

核磁、CT项目需求

1、设备品牌型号

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁共振维保 | 美国通用MR 1.5T | 台 | 1 | 3年 |
| 2 | CT维保 | 美国通用64排VCT设备 | 台 | 1 | 3年 |
| 3 | C臂机 | / | 台 | 2 | 3年 |

2、维保范围包含：

核磁：电子系统（梯度柜、射频柜、系统柜、计算机、检查床及所属辅件）；制冷系统（冷头、吸附器、氦压缩机、高低压氦气管）；磁体；诊断线圈；液氦的正常消耗；后处理工作站。

CT：球管、探测器、高压发生器、高压油箱、检查床、操作台、后处理理工作站。

C臂机：不涉及配件更换的维修

维保范围不包含：激光相机及高压注射器等第三方外围设备。

CT软硬件升级

硬件提升

工作站效能提升

CPU 2核x2→6核x2,内存4G→32G图像重建速度提升100%高集成模组软件更新

系统稳定性提高，当机率降低60%工作环境改进低噪声,低散热

软件提升

ASiR

降低辐射剂量及增加图像分辨率 IQE Plus 强化版高清快扫技术

可实现大范围扫描，提高图像质量.优化校准流程，提升工作效率

门诊药房排队叫号系统项目需求

- 患者缴费完成后通过报到机报到，并且报到时能够提示患者是否已缴费；

- 药房药师能够通过电脑端的软件实现叫号；

- 能够实现软件自动分配窗口的功能；

- 后台软件能够看到每个窗口的叫号情况；

- 需来院进行现场勘察及了解院方需求后制定建设方案及报价（信息科：孙科长  13852771106）；

- 此次为增补项目，需与前期建设的排队叫号系统完全兼容。